尊敬的顾客

感谢您购买本公司YTC2220D 数字双钳相位伏安表。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

[image: image6]我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

[image: image7]
由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年（包括三年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。

安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。
—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。
使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

－安全术语

[image: image8.png]


警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

[image: image9.png]



[image: image10.png]


[image: image11.png]


小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

目  录

6一、主要特点


6二、 技术指标


9三、仪器结构及端子说明


91. 面板布置及功能键定义


92. 接线端子定义


9四、操作说明


101. 显示界面


112. 数据锁定


113. 背光控制


114. 电池更换


11五、测量操作接线说明


111. 测量单相配电系统


122. 三相三线配电系统相序判别


123. 三相四线系统相序判别


124. 感性、容性负载的判断


125. 测量两电压之间的相位角


136. 测量两电流之间的相位角


137. 测量电压与电流之间的相位角


138. 变压器的接线组别


139. 测量漏电流


1310. 并网核相接线


14仪表维护及修理


15产品质量及服务承诺


16附表： 相位Ф/功率因数COSФ对照表





安全警告

使用仪器时：

请勿将仪器置于过热的环境，以避免损坏仪器或引起燃烧

请勿将其它物品放置在仪器表面上

请勿撞击、跌落仪器，以避免损坏仪器

使用仪器过程中：

请勿随意拆卸改动、调整内部电路；

仪表后盖未固定好时切勿使用；

测量电压不得高于500V；

不得在输入被测电压时在表壳上拔插电压、电流测试线，不得用手触及输入插孔表面，以免触电！

请勿在强电磁环境下使用，以避免影响仪器正常使用

请勿用潮湿的手操作仪器或将其浸入水中；

请勿将本仪器上附件用于其它仪器，以避免电冲击、燃烧或损坏仪器；

仪器标识、配置、生产标准根据不同国家规范，有所不同，请使用符合当地标准的产品类型。

手持式双钳数字相位伏安表是专为现场测量电压、电流、功率、功率因数及频率、相位而设计的一种低价位、手持式、双通道输入测量仪器。该表可以方便地在现场测量U-U、I-I及U-I之间的相位，判别感性、容性电路及三相电压的相序，检测变压器的接线组别，电网并网前核相，测试二次继电保护回路和母差保护系统，读出差动保护各组CT之间的相位关系，检查电度表的接线正确与否等。

一、主要特点

采用65X50大屏幕液晶显示屏，高亮度背光。

直接功能键操作，无须换档自动切换量程。

测量电压、电流真有效值，显示U-U、U-I、I-I各种相位关系，实时测量有功功率、无功功率、视在功率、频率及功率因数。

一屏显示3组数据，界面显示直观清晰，测量数据可锁定。

电池供电，关闭背光灯可连续工作10小时以上，开启背光时可连续工作5小时以上，具有欠电指示。

电流幅相特性平坦,可在5mA-10A范围内准确测量相位。

双通道对称设计，相互绝缘，安全可靠, 可检测判别变压器的接线组别和用于并网前核相，测U-U相位值时，两电压输入回路绝缘隔离,不会造成被测线路短路以至烧毁仪表。
测量端无任何信号接入时仪器自动关机进行节电管理，有信号接入正常工作状态时不关机。
配尖嘴型钳形电流互感器，测量精度高，抗干扰能力强。

仪器使用简单、操作方便，非常适用于各电力院校作为接线判别培训工具及教学仪器使用。

超小流线型结构，防脱落腕带设计，手持式，体积小，重量轻。

技术指标

参比工作条件

（a）环境温度：（23±5）℃

（b）环境湿度：（45～75）% RH

（c）被测信号波形：正弦波、β=0.02

（d）被测信号频率：（50±0.2）Hz

（e）被测载流导线在钳口中的位置：居中

（f）测量相位时被测信号幅值范围：100～220V、10mA～5.000A

（g）外参比频率电磁场干扰：应避免

额定工作条件

（a）环境温度：（-15～+40）℃

（b）环境湿度：（0～90）% RH


（c）海拔高度：小于1500米

（d）被测信号波形：正弦波、β=0.05

（e）被测信号频率：25-65Hz

（f）被测载流导线在钳口中的位置：任意位置

主要技术指标

	参数
	量程
	测量范围
	最小分辨率
	基本误差

	U
	20V/200V/500V
	5V～500V
	0.001V
	±0.5%量程

	I
	200mA/5A/10A
	5mA～10A
	0.1mA
	±(0.2量程+0.3%读数)

	Φ
	360°
	0～360°
	0.1°
	5mA-10mA  ±3.0°

	
	
	
	
	10mA-10A  ±1.0°

	F
	50Hz
	45-65Hz
	0.01Hz
	±0.02Hz

	P
	500V/5A
	0.01W
	±0.5%


注：订货时请注明电流测量范围1mA-10A、5mA～10A、10mA～20A。
额定工作条件下，各被测量的额定工作误差极限不超过相应基本误差极限的两倍。

测量通道特性 

电压通道： 5V～500V(选配600V)  输入阻抗>500kΩ

电流通道：可选、5mA～10A、1mA～10A、10mA～20A

可根据用户需求电压扩展到600V,电流护展到20A  

电流输入方式：钳形电流互感器转换输入

显示位数：4位显示   

工作电源：9V叠层电池供电   工作时间>10小时

外形尺寸

主机外形尺寸：185×85×41（mm）   重量：260g

钳表外形尺寸：142×42×18（mm）   钳口：Φ8mm

整机外形尺寸：280×235×130（mm） 重量：1650g/套

安全特性

耐压:电压、电流输入端与表壳之间、钳形电流互感器铁芯与钳柄及副边绕组线圈之间能承受 1000V/50Hz、两电压输入端之间能承受 500V/50Hz的正弦波交流电压历时 1min 的试验。

绝缘电阻:仪表端子与外壳之间、钳形电流互感器铁芯与钳柄及副边绕组线圈之间≥100MΩ。

仪器构成

仪器主机             1台

5A钳形电流互感器     2把

电压测试线及线夹       1套

9V叠层电池            1个

产品使用说明书       1份
产品合格证/保修卡      1张
便携机箱                1个

三、仪器结构及端子说明 

面板布置及功能键定义

              [image: image1.png]) ) @) @)

) B B ©




    [image: image2.bmp]： 仪器开关机键
    [image: image3.bmp]： 测量状态下翻页

    [image: image4.bmp]： 仪器出厂参数设置确认键，现场操作该按键不起作用
［F1-F4］：F1测量、 F2锁定、 F3背光、F4设置

［0-9］：厂家出厂设置参数及修正数据使用

接线端子定义

[image: image5.png]



U1  ±： U1电压通道输入端，±电压通道输出端

U2  ±： U2电压通道输入端，±电压通道输出端

I1、I2： 两路电流信号输入端

COMM/S： 仪器预留通讯端口（选配功能,不起作用）

四、操作说明

为保护仪器电源，仪器开机时按动开关键约3秒钟蜂鸣器响即可开机，关机时无需等待时间，按开关直接关闭。

仪器开机后2分钟内无任何按键操作并且无电压或电流信号接入时仪器将自动关机。

显示界面

按下仪器开机键，仪器进入电压测量界面，按方向键翻页查看其他数据。仪器可测量U、I、F、S、P、Q、PF、Φ分组及总和数据共二十四个参数。各显示面如下：

[image: image12.png]



图1                 图2                  图3

[image: image13.png]



图4                图5                 图6

[image: image14.png]



图7                图8

参数说明：图1中，UI/U2表示电压U2滞后电压U1的角度

图2中，I1/I2 表示电流I2滞后电流I1的角度

图3中，U1/I1表示电流I1滞后电压U1的角度

        U2/I2表示电流I2滞后电压U2的角度

                  U1/I2表示电流I2滞后电压U1的角度

          图4中，U2/I1表示电压I1滞后电压U2的角度

其他参数：P -- 有功功率  Q -- 无功功率  S -- 视在功率

PF-- 功率因素  F -- 频率   

当被测电压小于3V、被测电流小于4mA 时，仪器将不进测量及显示。

数据锁定

在测量显示界面，按F3按键可将当前测量数据锁定，此时液晶屏右上角显示“*” ，再按F3按键解锁进行正常测量，液晶屏右上角 “*” 不显示。
背光控制

仪器设置节电管理功能，仪器开机后在测量界面，按F2按键可打开背光灯，背光灯延时30秒自动关闭，如需打开请再按F2按键。

电池更换

液晶屏上将出现欠电指示符号说明电池电量不足，请更换电池。更换电池时，必须断开输入信号，关闭电源，打开电池盒盖向外抽出电池，重新更换新电池即可。

五、测量操作接线说明

测量单相配电系统

测量单相配电系统电压、电流、功率因数及频率时，参见图9进行接线，翻页查看其他测量数据。

[image: image15.png]Ua U Ue




将火线 L 接入电压输入U1 的红色端孔，零线 N 接入电压输入 U1 的黑色端孔；将钳形电流互感器卡在线路 L 上，其副边绕组引出屏蔽线插头插入电流输入 I1 的插孔。注意线路中的负载电流应由互感器带红色“ ※ ”的一侧进入，否则极性接反时相位测量值将差 180°。

[image: image16.png]



三相三线配电系统相序判别

[image: image17.png]L2

Ls




[image: image18.png]


参照图10进行接线，接入电压Ua、Ub、Uc，在测量显示界面，U1为Uab的电压幅值，U2为Ucb的电压幅值，U1/U2为电压Ucb滞后电压Uab的角度。

若测得U1/U2值为300°左右，则被测系统为正相序；若测得U1/U2值为60°左右，则被测系统为负相序。

三相四线系统相序判别

参照图11进行接线，接入电压Ua、Ub，N接中性线。在测量显示界面，U1为Ua相电压幅值，U2为Ub相电压幅值，U1/U2为电压Ub滞后电压Ua的角度。如需测量Ua和Uc之间的相位关系，只需将U2插孔的Ub线换成Uc线即可。

在接入Ua、Ub时，若U1/U2值为 120°左右，则为正相序；若U1/U2值为240°左右，则为负相序。

在接入Ua、Uc时，若U1/U2值为240°左右， 则为正相序；若U1/U2值为120°左右，则为负相序。

感性、容性负载的判断

在图11所示的接线方式下， 若相位角U1/I1或U2/I2 在 0. 0°～90°范围，说明负载为感性；若相位角U1/I1或U2/I2在 270°～360°范围，说明负载为容性。

如果功率因数前显示“-”，表示负载为容性，否则为感性。

测量两电压之间的相位角

参照图10与图11接线图，将两路被测电压信号接入U1、U2端子，图1显示界面，直接显示两路电压的幅值及电压U2滞后电压U1的角度。

注意：测相时红色电压输入插孔、钳形电流互感器有红色“ * ”符号的一侧为相位同名端。

测量两电流之间的相位角

在仪表信号输入端I1插孔插入标记为 “I1” 的钳形电流互感器，在I2插孔插入标记为 “I2” 的钳形电流互感器，将两只钳形电流互感器分别同时卡在两相被测负载流线上，图2显示界面，直接显示两路电流的幅值及电流I2滞后电流I1的角度。

测量电压与电流之间的相位角

按图12接入被测电压，将电流钳接入相应的I1或I2插孔，查看图3测量显示界面，直接显示电流Ix滞后电压Ux的角度（U1/I1、U2/I2、U1/I2或U2/I1）。
变压器的接线组别

我国电力变压器采用Y/Y-12，Yo/△-11，Y/△-11三种接线组别。当采用Y/Y-12接法时，UAB与Uab同相，其相位角为0或360度；当采用Yo/△-11或Y/△-11接法时，Uab与UAB间相位角为30度，即Uab超前UAB相位30度。（注：脚标A、B表示高压绕组端，a、b表示低压绕组端，o表示有中线联接。）可用此仪器将U1电压通道接入高压绕组端UAB，再将U2通道接入低压绕组端Uab，此时仪器上U1/U2显示的即为两绕组间的相位角度，以判别是哪种接线组别。

测量漏电流

仪器所配的小电流钳形互感器采用特殊的优质磁性材料加工而成，具有钳头小巧、测试数据稳定、测量精度高、抗干扰能力强的特点。在小电流量限时，电流最小测量范围1mA，分辨率达，可用来测量漏电流。

并网核相接线

按图13接入被测电压，测量显示界面U1 /U2，表求I路电网A相（L11）和II路电网A相（L21）的相位差，如果相位差同相为0度，错相为120度或240度，同样方法可对B相L12/L22或C相L13/L23进行核相。

仪表维护及修理

仪表的日常维护

1． 请用户每次使用完仪器之后，将仪表及其附件按厂方设计的位置整齐有序地摆放在便携包内。

2． 对于钳形电流互感器，长期不用时，最好在钳头张合处涂上硅脂，以免生锈。如果使用环境灰尘较大，用完表后请用湿抹布擦去表面尘埃，保持整套仪器洁净，不留污垢。

3． 长期不用时，请务必将仪器处于关机状态，以延长电池的使用寿命。

电流钳使用注意事项
使用前应将钳口铁芯端面上的脏物擦去，保证钳表硅钢片接触良好，以免影响测量精度；

现场测量电流很小时，应远离其它载流导体及磁场干扰源，如电源变压器等；

电流钳在采样电流时，应保证电流方向正确，即电流方向从*标识侧流入，圆点标识端流出；

测量电流时，请先将钳形电流互感器与仪表连接好，打开仪表电源开关，然后将钳口卡在被测载流导线上进行测量，断开时请先关闭仪器开关，取下卡在线路上的钳表，最后断开仪器电流引线。

电流钳是保证电流测量准确性的主要部件，请不要摔或磕碰，电流钳引线请不要大力拉扯，电流钳使用时请轻拿轻放，电流钳长时间使用后（>3年）硅钢片有严重磨损会降低电流测量准确性为保证测量准确性请更换新的电流钳。

简单故障修理：

 仪器无法开机：

原因：电池欠电、电池有问题或仪器显示有问题

电池是否欠电，请更换备用电池；

如更换备用电池后仍无法开机，则为仪器主机有问题，须返厂进行修理。

电流不测量：
原因：电流钳接触不好、电流通道接触不好或电流测量回路有故障

本仪器标准配置电流量限最大为10A，请检查负载电流是否在允许测量范围内，如超过测量范围仪器将不显示；

先检查接线是否良好，电流钳硅钢片有无异物，检查清理后将电流钳及电流插孔重新紧密联接，如仍无电流值，此时可将其他有信号的电流钳接入该插孔，如有测量值则表示原电流钳接触不好须更换连线或电流钳；

如其他电流钳在该电流通道内也无测量值显示，则表示仪器主机电流插孔或电流测量回路有问题，须将仪器返厂修理。

电压不测量：

原因：负载电压信号太低或电压线接触不好

本仪器标准配置电压量限为5V-500V，请检查电压信号是否在允许测量范围内，如超过测量范围仪器将不显示；

检查电压线是否有断裂，可将其他电压测试线接入电压通道进行测量，如正常测量，则可判定为电压线接触不好或有断裂，须更换电压测试线；

如其他电压测量线接入后都无电压信号，则为电压测量通道有问题，可与厂家联系返厂修理。

产品质量及服务承诺

关于产品质量，我公司对用户郑重承诺如下：

用户购买我公司产品后，若因产品本身质量问题，壹个月内可以换货，三年内享受免费维修服务，十年内予以维护。若因用户未按厂方要求保管、使用，造成仪表损坏，本公司维修时仅收取材料费用。

用户返修或退回仪表时，请务必将仪表按厂方设计的位置整齐、有序的摆放在仪表箱内，并将仪表箱装在外包装箱内，加入减震泡沫，以确保运输途中不被摔坏。

附表： 相位Ф/功率因数COSФ对照表

	Ф
	COSФ
	Ф
	COSФ
	Ф
	COSФ

	1º
	0.999
	31º
	0.857
	61º
	0.485

	2º
	0.999
	32º
	0.848
	62º
	0.469

	3º
	0.999
	33º
	0.839
	63º
	0.454

	4º
	0.998
	34º
	0.829
	64º
	0.438

	5º
	0.996
	35º
	0.819
	65º
	0.423

	6º
	0.995
	36º
	0.809
	66º
	0.407

	7º
	0.993
	37º
	0.799
	67º
	0.391

	8º
	0.990
	38º
	0.788
	68º
	0.375

	9º
	0.988
	39º
	0.777
	69º
	0.358

	10º
	0.985
	40º
	0.766
	70º
	0.342

	11º
	0.982
	41º
	0.755
	71º
	0.326

	12º
	0.978
	42º
	0.743
	72º
	0.309

	13º
	0.974
	43º
	0.731
	73º
	0.292

	14º
	0.970
	44º
	0.719
	74º
	0.276

	15º
	0.966
	45º
	0.707
	75º
	0.259

	16º
	0.961
	46º
	0.695
	76º
	0.242

	17º
	0.956
	47º
	0.682
	77º
	0.225

	18º
	0.951
	48º
	0.669
	78º
	0.208

	19º
	0.946
	49º
	0.656
	79º
	0.191

	20º
	0.940
	50º
	0.643
	80º
	0.174

	21º
	0.934
	51º
	0.629
	81º
	0.156

	22º
	0.927
	52º
	0.616
	82º
	0.139

	23º
	0.921
	53º
	0.602
	83º
	0.122

	24º
	0.914
	54º
	0.588
	84º
	0.105

	25º
	0.906
	55º
	0.574
	85º
	0.087

	26º
	0.988
	56º
	0.559
	86º
	0.070

	27º
	0.891
	57º
	0.545
	87º
	0.052

	28º
	0.883
	58º
	0.530
	88º
	0.035

	29º
	0.875
	59º
	0.515
	89º
	0.017

	30º
	0.866
	60º
	0.500
	90º
	0.000

	
	
	
	
	0º
	1.000


� EMBED PBrush \* MERGEFORMAT ���





� EMBED PBrush \* MERGEFORMAT ���





U1   0.000  V





U2   0.000  V





U1 


U2       0.0 °   


--





I1   0.000   A





I2   0.000   A





I1 


I2    0.0 °   





U1    0.0°  


I1


U2    0.0°  


I2


U1 


I2     0.0 ° 


--





F1   00.00   Hz





F2   00.00   Hz





U2 


I1     0.0 °








P1   0.000   W





P2   0.000   W





P    0.000   W





S1   0.000   VA





S2   0.000   VA





S    0.000   VA





Q1   0.000   var





Q2   0.000   var





Q    0.000   var





PF1  0.000   





PF2  0.000    





PF   0.000    





�





图9





图10





�





图11





�





图12





图13





�










_1234567890

_1234567891

