YTC25系列指针式兆欧表

用户操作手册

尊敬的顾客

感谢您使用本公司YTC25系列指针式兆欧表。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

- 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年（包括三年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。如有合同约定的除外。

- 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

·请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

－安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

- 特性

1-1 本仪表适用于高压电力设备,电缆,变压器,电力电容和高压开关等电气测试设备的绝缘测试.

1-2 本仪表采用电池供电,具有体积小,重量轻,便于携带等优点,仪表内部自动量程转换电路的运用大大提高了仪表的测量上限值.

1-3硬质的包装机壳作为必要的配件,仪表各探头的外壳都是塑料的紧密结构,具有很好的密封性和防水性.

1-4 采取低功耗设计,最大消耗电流为80mA(C型表为500mA),8节1.5V五号电池在最大负载时能够连续工作7小时,或者最小负载时,工作12小时(不包括C型表).

1-5 带有充电电池的新型表具有交,直流两用功能,短路电流在2mA以上,配备高容量镍氢电池。专业制作的镍氢充电器，具有过压、过流充电自动保护功能。充满电后充电器由红灯转换成绿灯。无需守候。充电速度快，提高工作效率。

- 技术指标

| MODEL |  | YTC2550 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | YTC 2533 | YTC 2565 |
| DC测试 电压 | 500V | 1000V | 2500V | 5000V | 10000V |
| 测量范围 | 5GΩ/ 0.2-20 GΩ 自动转换 | 0-1 GΩ/ 0.4-40 GΩ 自动转换 | 0-2 GΩ/ 1-100 GΩ 自动转换 | 0-5 GΩ/ 2-200 GΩ 自动转换 | 0-10 GΩ/ 4-400 GΩ 自动转换 |
| 精 度 | 绝缘 阻抗 | 温度23℃±5℃湿度≦70%时 20MΩ-10GΩ 读数的±5% 其他范围时 读数的±10% | 温度23℃±5℃湿度≦70%时 40MΩ-20GΩ 读数的±5% 其他范围时 读数的±10% | 温度23℃±5℃湿度≦70%时 100MΩ-50GΩ 读数的±5% 其他范围时 读数的±10% | 温度23℃±5℃湿度≦70%时 200MΩ-100GΩ 读数的±5% 其他范围时 读数的±10% | 温度23℃±5℃湿度≦70%时 400MΩ-200GΩ 读数的±5% 其他范围时 读数的±10% |
|  | 输出 电压 | 温度23℃±5℃,湿度≦70%时读数的±5%,其他为读数的±10% |
| 工作温度与湿度 -10℃-40℃ ≦85% |
| 保存温度与湿度 -20℃-60℃ ≦95 |
| 绝缘阻抗 电路与机壳间大于1 GΩ |
| 耐压 电路与机壳间电压5000VAC,承受1分钟 |
| 尺寸 200(长)*140(宽)*80(高)mm |
| 重量 2kg左右 |
| 电源 8节1.5V(5号)碱性环保电池 |
| 附件 铝合金包装箱,测试导线,产品说明书,合格证 充电型表附8节可充电池,专业充电器一个 |

3.仪表结构图

①测试探头 ②接地保护端 ③地端 ④指示高低范围发光二极管

⑤测试按钮⑥功能开关 ⑦电池盖板 ⑧直流电源插孔

4.使用说明

特别注意:

当测试旋纽按下工作时蜂鸣器发声,提示有高压出现在仪表的接线端和地端(LINE端和EARTH端),在测试时,确保电路接地,通常仪表的接地保护端(GUARD端)接大地.

4-1 机械调零

功能开关⑥置于OFF位,调表针指示在”∞”刻度上.用起子转动调零螺丝(安装在前面板的中央).

4-2 电池检查

功能开关⑥置于BATT.CHECK位,按下测试按纽⑤,当指针指示在BATT.GOOD区起始端向右，则电池电量足够使仪表正常工作，否则需更换电池或需充电.

注意：应避免此项长时间检测，因为此时将比绝缘测试时消耗更大的电流.

4-3 绝缘阻抗测量

通常仪表的功能开关⑥置于OFF位，在进行测量时将它置于MΩ或GΩ位，从仪表的地端③和②分别引出两根测试线到被测物的地端和大地,再将仪表的探头①接被测物测试点并按测试纽⑤(顺时针方向旋转后可自锁)既可开始测量.

注意:应确保测试电路中不含有易被高压所损害的元件.

4-4 绝缘阻值读取

本仪表为了拓宽量程,内部采用了量程自动转换电路,因此表盘为双色刻度显示,上档为绿色区,下档为橙色区,当仪表测量绝缘阻抗时,表盘上如红色发光二极管亮,则绝缘阻值按橙色区内的刻度值读取,如绿色发光二极管亮则绝缘阻值按绿色区内的刻度值读取.

根据电压等级,仪表分为以下几种型号:

2550型(2500V,5000V)            双档

2565型(5000V,10000V)           双档

2533型(500V,1000V,2500V)       三档

双档2550型2500V档,2565型5000V档按黑色字体读取.

2550型5000V档,2565型10000V档按红色字体读取.

三档2533型500V档按兰色字体读取.

1000V档按黑色字体读取.

2500V档按红色字体读取.

注意:该仪表为水平放置,倾斜将产生读数误差.

5.电池更换

松开机壳后面板螺丝,打开电池盒盖,换下全部电池.当仪表用于零下温度时,建议使用碱性电池,一般电池可能在零下温度失效.

6.电池充电型

带有充电电池的新型表具有交,直流两用功能,配备高容量镍氢电池。专业制作的镍氢充电器，具有过压、过流充电自动保护功能。充满电后充电器由红灯转换成绿灯。无需守候。充电速度快，提高工作效率。

由220V市电引入，插头插在仪器面板空上，只需2小时左右充满。