尊敬的顾客

感谢您使用本公司YTC401继电保护测试仪。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

[image: image6]我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

[image: image7]由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年（包括三年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。如有合同约定的除外。

安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。
—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。
使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

－安全术语

[image: image8.png]


警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

[image: image9.png]



小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。
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概述

 本仪器是各种高、低压配电系统，作单相保护继电器校验的新型仪器。性能和测试方法的设计依据是：电力工业部安全监察及生产协调司组编的《新编保护继电器检验》。适用于电力、冶金、化工、矿山、纺织等工矿企业。可对各种电磁型、整流型、晶体管集成电路型继电器的动作电压/电流值、返回电压/电流值、动作时间、返回时间以及重合闸继电器的动作值、返回值、充放电时间、动作时间等进行测试和校验。也可对GL型和LL型反时限继电器的始动电流、感应元件动作电流、速断元件动作电流及动作时间进行测试。

本仪器把保护继电器校验时所用的电流发生器、电压发生器、电秒表、标准电压/电流表、调压器等一系列电器设备，科学地组合成一个完整的可携带的仪器， 把模拟式标准电压/电流表、电秒表改为数字式标准表，读数精确，操作简单，是保护继电器校验人员十分理想的测试仪器。

本仪器的特点：是精度高、功率大、体积小、重量轻、数字显示、操作简便、功能齐全、性能可靠、方便耐用。

主要技术指标

输出：连续可调

  　交流电流：0～5A、0～150A

  　直流电流：0～20A   0～500mA

　交流电压：0～250V，I≤5A，50Hz

直流电压：0～300V，I≤5A，50Hz

辅助电源：固定220V,I≤0.5A

电量测量：4位半数字电压表、3位半数字电流表

        精度：0.5%ROG±1个字

时间测量：8位数字秒表0～99.99S

        精度：±0.0001S

工作电压：AC220V±10%；50Hz

工作环境：温度：-40℃～+50℃

              湿度：<90%RH

输出功率：1.5KW

仪器面板及示意图
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普通继电器的测试：

测试接线示意图（见附图二)

动作值（电压、电流）的测试

按继电器整定值的要求，选择输出电量和输出范围，并把继电器线圈接至仪器相对应的接线柱上。

把继电器待测触点接至触点接线柱上。

把电表量程选在相应档位。

按“启动/停止”键“启动”仪器，缓慢调升“交直流电压、交流电流”旋纽或打开直流电流输出开关，缓慢调升“直流电流”旋纽直至触点灯亮（同时有蜂鸣器的叫声），或观察继电器触点动作，此时电表（电压表、电流表)所指数值即为动作值。

返回值的测试

    在测试动作值的状态下，缓慢回调“交直流电压、交流电流”旋纽或“直流电流”旋纽直至触点指示灯灭（同时有蜂鸣器的叫声），或观察继电器触点动作，此时电表（电压表、电流表)所指数值为返回值。

触点动返时间的测试（以常开点为例，含时间继电器）

按测试动返值的步骤把输出电量调至额定值或测试动作时间的要求值，然后按“启动/停止”键切断电量输出为待测状态。

把欲测触点接至触点接线柱上。

按“复位”键使秒表清零。

按“启动/停止”键“启动”仪器，使电量输出，则秒表S所显示的数值即为动作时间。

按“复位”键使秒表清零。

按“启动/停止”键使仪器“停止”，切断电量输出，则秒表S所显示的数值即为返回时间。

测常闭接点可参照上述原则进行。

冲击试验

参照动作值的测试步骤把输出电量调至所要冲击的数值。

按“启动/停止”键使仪器“停止”，为待测状态。

按“启动/停止”键“启动”仪器，观察继电器动作情况有无异常现象（此步骤时间一般为1～2秒）。

按“启动/停止”键使仪器“停止”，并把输出电量调零，回到准备状态。

重测动返值并和冲击前所测数值对比,判断继电器功能好坏。

使用注意事项

本仪器所用仪表都经过国家计量站严格鉴定，出厂前都经过精心校准，使用时应轻拿轻放，保存环境应适合电子仪器要求。

为减轻仪器体积和重量，本仪器设计时采用了先进的开关电源技术，故在使用直流电流源时注意避免空载和重载时进行量程和负载转换，应在“直流电流开关”关闭后进行。

本仪器采用保险丝和自动空气开关两层保险，更换保险丝应把电源插座拔下以防触电。

每次打开仪器前和操作完毕后，应把电压、电流调节旋钮旋到零位。

严禁触点接线柱加电，本仪器只测无源触点。

本仪器的交直流电流输出，只用于近距离短时间测量，不宜作为电流源长时间使用。

45A交流电流输出接线柱电压为20V，是专为GL型等内阻较大的继电器设计的。

保持型中间继电器的测试，可参照重合闸继电器的测试方法进行。

本仪器属于高科技测量仪器，不宜随意打开，我公司对其产品实行终身维修。

本仪器还可以当作秒表使用。

简单故障及维修

打开电源开关后电源指示灯不亮，电压表、电流表、秒表无显示：指示灯坏；保险丝坏；电源插座接触不良。

按启动按钮后，有叫声：这是计时器在工作的信号，按下复位按钮后叫声停止。

电流表在直流档没接负载时有几十毫伏的跳动显示，此属零漂现象，不影响测试。

无触点返回信号：继电器触点接触不良。

仪器的校准：

仪器应定期进行校准，如一年一次。可用0.2级标准电压表并在电压输出接线柱校验数字电压表，可用0.2级标准电流表串在电流回路校验数字电流表。可用标准秒表校验数字秒表，当发现误差较大时，可送回本公司。

仪器的配套

15A保险丝                 二个

测试线                     一套

电源线                     一条

使用说明书                 一本

产品合格证                 一张

警告：

1.请把电源调回零位再转换档位！

2.继电器测试过程中严禁量程转换！

附图（一）面板示意图：
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AC220V 50Hz电源插座

输出显示

动作时间显示　(高精度数字秒表0-9999.9999s±0.0001s）

大电流输出端子          AC 0～150A

交流输出端子            AC 0～5A、 0～150A、0～250V

直流输出端子            DC 0～20A、0～500mA、0～300V

固定输出端子            AC 0～220V

电源控制开关

瞬间停止按钮

瞬间启动按钮 

输出调节旋钮

触点动作指示（触点测试接线柱）

附图（二）普通型继电器的测试示意图：

         1、电流继电器的测试接线图
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注：根据不同的整定电流选择合适的电流档位；动作时间测量时接点应接在秒表上（即：  面板的“共”“启”“停”上）

2、电压继电器的测试接线图
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 注：根据不同的整定电流选择合适的电流档位；动作时间测量时接点应接在秒表上（即：  面板的“共”“启”“停”上）

 3、反时限继电器的测试接线图

[image: image5.png]



     注：根据不同的整定电流选择合适的电流档位；动作时间测量时接点应接在秒表上（即：  面板的“共”“启”“停”上）

本仪器可对反时限继电器的圆盘始动电流、感应元件动作   

 电流和返回电流以及速断元件动作电流进行测试。

测试方法、步骤和DL型电流继电器相似，测试时可根据电流大小及线圈阻抗大小选择电流输出。
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