YTC5111高频通道测试仪

用户操作手册

尊敬的顾客

感谢您购买本公司YTC5111高频通道测试仪。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

- 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年（包括三年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。

- 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

－安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

目  录

1.	概述	5

2.	电气和机械结构性能	5

3.	技术性能	6

4.	面板布置	9

5.	使用方法	11

6.	一般故障修理	14

7.	备附件	15

8.	售后服务	15

# 概述

YTC5111高频通道测试仪是集宽频电平表、选频电平表、杂音仪、阻抗表、频率计于一体的多功能仪表，和YTC5111B型数字综合振荡器配套可组成继电保护高频通道自动测试仪。是一种新型的全键盘操作、全中文界面、高清晰LCD显示的全数字化智能仪表。

仪表频率测量范围200Hz～1700kHz，包括从话路到300路群路的全部频段，分辨率1Hz，频率精度±3×10-6±1Hz。频率调节全数字化，操作简便。频率增量调节用户自由选择，最小步进1Hz。

电平测量范围+50dB～-100dB，分辨率0.01dB。测量精度高，测量电平稳定。具有自动量程、自动电平校准、AFC、快速自动搜索、近端同步、远程自动测量等功能。仪表采用大屏彩色液晶显示器，显示清晰。各种输入阻抗适于和通信设备进行匹配测量，dB 、dBm和mV三种测量单位通过单位键切换直接显示结果而不用计算。测量数据自动存贮，可以在本机查询,也可以上传至PC机查询或打印。

选频测量具有25Hz和1.74kHz两种带宽，良好的选择性以及很低的固有失真，使电平表不仅仅作电平和串杂音测量，也可作波形分析。

本仪表为手提便携式结构，整体结构牢固，且体积小，重量轻，操作简便。仪表长期使用稳定可靠，输入电平和频率精确度高。内置可充电锂电池，交直流供电均可工作。电池供电时连续工作时间约4小时,电池电量过低蜂鸣器自动告警提示用户对电池进行充电，非常适合野外现场使用。

  - 符合原电子工业部标准SJ3210“A”档要求，环境条件符合GB 6587.1中Ⅱ组规定。

# 电气和机械结构性能

  - 本仪表外形如图1所示。

图1  YTC5111A数字综合电平表外形图

外形尺寸：270mm（宽）×120mm（高）×265mm（深）。

质量： 2.4kg。

  - 仪表面板布置简洁、美观，操作方便。内部电路单元均为独立的印制板，印制板间采用扁平线缆连接，可靠性高，维修方便。

  - 电源供给：本仪表交直流两用，直流电力消耗小于4W。

交流供电：交流市电220V±10％（50Hz±5％）外置＋9.5V/2.5A  AV/DC适配器;

直流供电：内置可充电锂电池，标称电压7.4V, 2.1AH。电池供电时，连续工作时间约4小时，电池电量过低蜂鸣器自动告警提示用户对电池进行充电。

  - 本仪表环境适应力：0℃～40℃ 20%～90%RH 86～106Kpa。

  - 本仪表达到工作特性的预热时间为10min。

# 技术性能

  - 输入频率

- 输入频率范围

宽频测量范围：200Hz～1700kHz（平衡600Ω阻抗：200Hz～620kHz）。

  - 选频测量范围： 窄带（B=25Hz）： 200Hz～1700kHz（平衡600Ω阻抗：200Hz～620kHz）；

  - 宽带（B=1.74kHz）：2kHz ～1700kHz（平衡600Ω阻抗：2kHz～620kHz）。

- 频率调节

数字键盘输入或增量步进调节，步长用户根据需要设定，最小步长1 Hz。AFC全频段跟踪，捕捉范围：B=25Hz时，±50Hz； B=1.74kHz时，±500Hz。

- 频率显示：液晶字符显示，分辨率1Hz。

  - 频率误差：工作条件下： ±3×10-6±1Hz。

  - 输入电平

- 测量单位：dB、dBm、mV；

功率电平（dBm）以1mW为基准；电压电平（dB）以0.775V为基准。

- 电平测量范围

相对于固有噪音，可测电平范围见表1。

- 表1  电平测量

| 输 入 |  | 选 频 测 量 |  | 宽频测量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | B=25Hz | B=1.74kHz |  |
| 不平衡 | 75Ω | －90dB～+10dB －80dBm～+20dBm | －80dB～+10dB －70dBm～+20dBm | －50dB～+10dB －40dBm～+20dBm |
|  | 高阻（∞） | －90dB～+10dB | －80dB～+10dB | －50dB～+10dB |
|  | 高电平 （～30kΩ） | －50dB～+50dB | －40dB～+50dB | －10dB～+50dB |
| 平衡 | 600Ω | －90dB～+10dB | －80dB～+10dB | －50dB～+10dB |
|  | 150Ω | －90dB～+10dB －84dBm～+16dBm | －80dB～+10dB －74dBm～+16dBm | －50dB～+10dB －44dBm～+16dBm |
|  | 高阻(∞) | －90dB～+10dB | －80dB～+10dB | －50dB～+10dB |

B=25 Hz,最小可读电平－110dB；宽频测量，最小可读电平－60dB。

- 电平显示器

带有符号位的液晶字符显示，分辨率0.01 dB。

  - 电平测量误差

    - 具有0 dB电平自校功能。在任意工作状态下，按“校准”键，能自动校准各种测量带宽的0 dB电平。

    - 0dB电平误差：频率10 kHz、600Ω阻抗，经校准后，在基准条件下：±0.1 dB；在工作条件下：±0.25 dB。

    - 电平线性误差：以10 kHz、600 Ω、0 dB为准，电平线性误差应符合表2的要求。

- 表2   电平线性误差

| 选频测量 (B=25Hz) | 电平范围 | +10dB～-70dB | ＜-70dB～-90dB | 不平衡高电平 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | +50dB～-50dB |
|  | 基准条件 | ±0.25dB | ±0.4dB | ±0.4dB |
|  | 工作条件 | ±0.35dB | ±0.5dB | ±0.5dB |
| 宽频测量 | 电平范围 | +10dB～－50dB |  |  |
|  | 基准条件 | ±0.2dB |  |  |
|  | 工作条件 | ±0.3dB |  |  |

    - 频率响应误差：基准10 kHz，输入电平与固有噪音电平比≥40dB，频响误差应符合表3的要求。

- 表3  频率响应误差

| 频率范围 | <300Hz | 300Hz～620kHz | >620kHz～1700kHz |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准条件 | ±0.4dB | ±0.25dB | ±0.3dB |
| 工作条件 | ±0.5dB | ±0.35dB | ±0.4dB |

    - 阻抗转换电平误差：以10 kHz、600Ω、0dB为基准，各阻抗转换误差：基准条件下±0.2dB，工作条件下±0.3dB。

    - 任意电平误差：在基准条件下，输入电平不低于－70dB，频率300Hz～620kHz范围，任意频率与任意电平上的误差：±0.4dB。

  - 机内固有噪音

在工作条件下机内固有噪音比最低可测电平低20dB。

即：B=25 Hz：  ＜－110 dB；

B=1.74kHz：＜－100 dB。

  - 自动搜索功能

全频段搜索时间：B=1.74kHz，约3分钟；

最低可搜索电平：－80dB；

高低电平门限：54dBc。

  - 电平测量稳定度

在基准条件下，以10 kHz、600Ω、0dB为基准，不经校准，应符合表4规定。

- 表4  电平测量稳定度

| 试验项目 | 宽频测量电平显示器变化 | 选频测量电平显示器变化 |
| --- | --- | --- |
| 电源电压变化±10% | ±0.1dB | ±0.1dB |
| 连续工作7h | ±0.2dB | ±0.4dB |

  - 连续工作7h后，经校准，0dB电平误差应符合3.4.2 的规定。

  - 频率选择性

  - 在工作条件下，相对于0dB电平测试应符合表5的要求。

- 表5  频率选择性

| 选 择 性 | ≤0.5dB 通带 | 3dB带宽 | ≥60dB阻带 |
| --- | --- | --- | --- |
| 窄带（B=25Hz） | ±3Hz | 约24Hz | ±250Hz |
| 宽带（B=1.74kHz） | ±400Hz | 约1450Hz | ±2kHz |

  - 中频衰减

电平表第1中频fФ1=4.002 MHz,第二中频fФ2=2 kHz。基准条件下，中频衰减均应大于或等于60dB；工作条件下，带内中频衰减应大于或等于60dB。

  - 镜象频率衰减

在工作条件下，带内镜象频率衰减应大于或等于70dB。

  - 固有失真衰减

在工作条件下，B=25Hz，二、三次谐波失真衰减（ak2、ak3）均应大于或等于60dB。

  - 输入阻抗

    - 标称值：不平衡输入可选择75Ω，∞ ；不平衡高电平输入≈30kΩ；

平衡输入可选择：600Ω、150Ω、∞。

输入插座：同轴不平衡插座；三芯平衡插座。

    - 回波损耗

在工作条件下，不平衡75Ω阻抗，在整个工作频带内回波损耗应大于30dB。

  - 输入纵向干扰衰减

在工作条件下，各平衡阻抗档，f ≤620kHz，输入纵向干扰衰减大于或等于40dB；f ＞620kHz, 输入纵向干扰衰减大于或等于30dB。

  - 显示器

LCD 图形液晶显示器视域尺寸：分辨率320×80 ，有效显示面积135mm×40mm。

频率显示分辩率：1Hz；

电平显示分辩率：0.01dB；

  - 同步测量

与YTC5111B型数字综合振荡器组成双机近端同步。

通过9针RS232交叉串行口线连接两仪器，由数字综合电平表控制数字综合振荡器的输出频率，进行统一调整测试

  - 自动测量

在选频表自动测量屏，设置增量后，频率按增量自动增减。

  - RS232C串行输出口

  - 通过9针RS232串行插座与PC机连接或YTC5111B型数字综合振荡器连接。

  - 自动对测

起始频率、增量、发信电平及阻抗可主动设置，最多可连续测量500个频率点。每频率点测量时间约4s。

  - 杂音测量

等效杂音带宽1.74kHz

  - 阻抗测量

频率范围：40kHz～500kHz，可手动或自动步进测量；

测量范围：20Ω～1200Ω（模值）；

测量误差：±10％。

  - 环境条件适应能力符合GB6587.1中Ⅱ组仪器的要求。

  - 电磁兼容性符合GB∕T18268-2000的规定。

  - 可靠性：平均无故障工作时间（MTBF）：3000h。

  - 电源为交流市电220V±10％（50Hz±5％）外置＋9.5V/2.5A  AV/DC适配器和内置锂电池兼供，锂电池连续供电时间约4小时。电池电量过低蜂鸣器自动告警。

# 面板布置

  - 前面板布置见图1。

  - 显示窗口。

    - 综合电平表测量屏：

    - 功能选择屏：

    - 自动对测

    - 数据上传屏

    - 阻抗测量屏

    - 杂音测量屏

  - 键盘

前面板上键盘共有按键25个，分功能键、数字键、单位切换键和电源开关键。

功能键：功能、校准、增量、阻抗、返回、清除、确认、－、///共12个，其操作见使用方法。

数字键：0～9和“.”共11个。数字键用来设置收信频率等，输入过程中若出错可按“清除”键，此时，显示保留最低位为0，等待重新输入新的数值。

单位切换键为dB/dBm。

  - 右下方为电源按键，电源键按一下开机，再按一下关机。

  - 输入输出插座接口

输入平衡插座、输入不平衡插头位于仪表前面板下端，输入DC适配器插座和RS232插座位于仪表后面板。

  - 平衡输入插座，输入电平≤+10dB，阻抗600Ω、150Ω、∞；

  - 不平衡输入插座，输入电平≤+10dB，阻抗75Ω、∞；

  - 不平衡高电平输入插座，输入电平≤+50dB，阻抗≈30kΩ；

  - 输入DC适配器插座，外置交流适配器接口;

  - RS232插座，用通信线与PC机相联或与YTC5111B型数字综合振荡器进行同步测量。

# 使用方法

  - 使用前请详细阅读本说明书。

  - 通电检查

室内可用外置适配器连接交流市电，室外可使用内置锂电池。按电源键，开机后仪表首先进行自校，屏幕显示“正在校准”，约3秒左右校准结束。然后显示选频电平表测量屏，电平显示dB实测值（下方为mV值），频率显示10.000kHz，阻抗显示平衡600Ω，带宽：25Hz，右下方显示电池电量，反显项默认频率，等待用户输入频率。或用///选择想编辑的项目。

  - 选频电平表测量屏

    - 频率调节

频率调节可使用两种方法，用数字键、· 键直接编辑，或在频率项上按增量键，用数字键编辑增量值，确认键确认，然后用/改变频率值，每按一下频率按增量值改变一下。频率调节范围为0.2kHz~1700kHz。所输入的频率大于1700kHz则默认1700kHz，小于0.200kHz则默认0.200kHz。

    - 单位切换

  - 本仪器电平显示单位可以是dB（电压电平）、dBm（功率电平）、mV；用dB/dBm键直接改变单位; dB、dBm之间的关系见表6。

- 表6  单位转换关系

| 阻 抗 |  | dB | dBm |
| --- | --- | --- | --- |
| 平 衡 | 600Ω | A（dB） | A（dBm） |
|  | 150Ω | B（dB） | B+6（dBm） |
|  | 0Ω | C（dB） | C（dBm） |
| 不平衡 | 75Ω | D（dB） | D+9（dBm） |
|  | 0Ω | E（dB） | E（dBm） |

    - 阻抗转换

按阻抗键，用左右键直接转换阻抗，可轮流选择平衡输入阻抗∞、150Ω、600Ω和不平衡输入阻抗∞、75Ω、～30kΩ。确认键退出。

    - 带宽设置

  - 移动/键至选频带宽处，确认后选项：25Hz、1.74kHz、宽频，移动/键选择带宽。确认键退出。

    - 按“校准”键，可对电平表的0dB电平进行一次校准。

  - 功能选择屏

功能选择屏可用上下键改变需设置的项目，按确认键确认并进入所选的项目。

    - 在电平测量项目上，右键放菜单，左键收菜单。进入菜单后，上下键选择功能。在进入功能项目后，右键对项目进行功能开关，左键收菜单返回功能菜单。

      - AFC功能

  - 进入AFC功能后，当被测信号频率是波动的，操作者要快速调谐电平表到测量中心频率，长时间监测信号电平时，接入AFC功能是十分理想的。

  - AFC捕捉范围和选频带宽有关，当选择25Hz带宽，捕捉范围约±50Hz；当选择1.74kHz带宽，捕捉范围约±500Hz。一旦捕捉到便进入跟踪状态，只要被测信号频率没有快速波动或大的跳动，就能在全频段范围内保持频率同步。

      - 搜索功能

  - 进入搜索功能后，在频率项上编辑搜索开始频率，用左右键决定是向下还是向上搜索。搜索过程中，当碰到第一个被测信号时，就会停下来显示该信号的电平与频率，然后可继续使用“”或“”键，按需要的方向搜索各种信号成份并依次显示测量结果，如果没有找到信号，搜索将终止在低端或高端频率终点。

  - 最低可搜索电平为-80dB。对于复合信号，低于强信号电平54dBc以下的微弱信号有可能搜索不到。

  - 搜索的速度取决于选频测量带宽。若要快速搜索，要用1.74kHz选频带宽，全频段搜索时间约3分钟，被测信号搜索到后再切换到25Hz选频带宽测量。

      - 同步测量功能

  - 进入同步测量屏后，用串口线联接本仪器和YTC5111B振荡器，向同时进入同步测量的YTC5111B振荡器发出所需要的频率值的命令，并对输入信号进行测量。

      - 自动测量功能

进入自动测量屏后，用增量键编辑频率步长，上下键开始向上或向下测量。

    - 自动对测

  - 进入自动对测屏后，用数字键编辑收信频率（起始频率）和测量点间的步长（即增量）及阻抗。编辑参数与YTC5111B型数字综合振荡器相同，两台仪器均准备好后同时按右或左键，从起始频率点同时增或减一个频率步长，并每4s一个频率点由起频率向止频率变化。按返回键或功能键停止测量。

    - 自动测量数据上传

用串口线联接本仪器和PC机，确认键进入数据上传屏后，等待PC机命令自动上传。

    - 杂音测量功能

进入杂音测量屏后，杂音测量规定选频1.74kHz带宽，光标固定在收信F位置，表示可用数字键盘或“”、“”键调节电平表的接收频率。

10分钟记录一次，记录的次数写在方括号里，连续记录24小时共144个杂音电平数据。

1.74kHz为等效杂音带宽，测量结果直读而不用换算，单位dBp或dBmp，按定时间隔自动保存。

    - 阻抗测量功能

阻抗（|ZX|）测量接线方法见图2。

图2  阻抗测量接线方法

由功能菜单进入阻抗模值测量，屏幕显示如4.2.5所示。

阻抗测量范围20Ω～1200Ω，超出该范围将以上横线或下横线表示，图3表示被测（|ZX|）端开路时，上溢出标志。当被测端开路时，按“校正”键，能对阻抗测量进行校准。

图3

手动测量：通过数字键盘和“”、“”键对发信频率进行调节。测量结果若需要保存，可按一次用左右键使“保存”反显，并每按一次确认键，保存记录会自动加1；

自动测量：在阻抗测量状态，按“上下”键，能以选定的频率增量，从000序号开始，连续测量，并自动保存。可保存200个阻抗测试数据。

本仪器和YTC5111B振荡器需同频，用串口线联接本仪器和YTC5111B振荡器，向YTC5111B振荡器发出所需要的频率值的命令。

  - 高电平测量

当被测信号>+10dB时，应作高电平输入测量。仪表高电平输入插座以红色标志，提示操作者引起注意，强信号务必从不平衡<+50dB同轴插座输入。高电平测量输入阻抗≈30kΩ，适宜作跨接测量。

测量选件75Ω匹配网络最大承受功率100W。插到<+50dB不平衡输入插座，即可实现高电平75Ω匹配测量。

测量选件+40dB平衡衰减器插到平衡输入插座，电平表阻抗置∞，此时选件的输入阻抗为30kΩ，适宜平衡高电平跨接测量。

平衡和不平衡低电平（<+10dB）输入插座，上限可测电平约+14dB，超出极限值，电平显示上溢出标志＋――――――。仪表输入最大载荷电平约+26dB。

  - 0dB电平校准

任何测量状态按“校准”键，可对电平表的0dB电平进行一次校准。按“校准”键后，屏幕显示“正在校准”约3秒左右后消失。此时宽频和选频两种测量带宽的0dB电平均已得到校准。

校准是自动退出的，退出后即可继续其它操作。

  - 对比度调节

用小起子调节前面板上的电位器。

  - 电池

仪表内有可重复充电锂电池和智能化充电管理电路，插上电源适配器，无论电源开关与否，面板上充电指示灯（红）亮，即为电池正在快速充电。打开电源开关，仪表可在交流供电下边操作边充电，电池充满后，充电指示灯自动熄灭，快速充电时间约4小时。

用电池供电进行测试时，只要拔掉电源插头，断开交流电，打开电源开关即可，电池供电连续工作时间约4小时。当屏幕上电池图标闪烁显示，表明电池电压低，同时蜂鸣器提示音，应停止测试进行充电。

# 一般故障修理

常见故障及处理方法见表7。

表7  常见故障处理方法

| 序号 | 故障现象 | 可能原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开机无显示 | 无内置锂电池 | 装入电池 |
|  |  | 内置锂电池电量耗尽 | 充电 |
|  |  | 外置AC/DC适配器坏 | 向生产厂家订购 |
|  |  | 内电路损坏 | 返回生产厂家修理 |
|  |  | 显示屏无背光 | 返回生产厂家修理 |
| 2 | 液晶显示屏花屏 | 内电路损坏 | 返回生产厂家修理 |
| 3 | 显示非正常值 | 内部接插头线头脱落 | 返回生产厂家修理 |
|  |  | 外部测试线断 | 修理或换新 |
| 4 | 0dB电平超差 | 电位器松动或未经年度计量 | 按期计量或返回生产厂家调整 |
| 5 | 同步测量不成功 | 串口线缆拿错成不交叉 | 换线或修理 |

# 备附件

YTC5111A型数字综合电平表备附件清单见表8。

表8  备附件清单

| 编号 | 代 号 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 同轴统调线 | 1 |
| 2 |  | 同轴测试线 | 1 |
| 3 |  | 平衡测试线 | 1 |
| 4 |  | RS232串口线 | 1 |
| 5 |  | 阻抗测试线（0.5m长） | 1 |
| 6 |  | 同轴三通Q9 | 1 |
| 7 |  | 电源适配器 | 1 |
| 8 |  | 使用说明书 | 1 |
| 9 |  | 上位机软件（光盘） | 1 |
| 10 |  | +40dB平衡衰减器 | 1（选件） |
| 11 |  | 75Ω 100W匹配网络 | 1（选件） |