YTC6220高压无线核相仪

用户操作手册

尊敬的顾客

感谢您使用本公司YTC6220 高压无线核相仪。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

- 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。一年（包括一年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。如有合同约定的除外。

- 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

·请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

－安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

目录

一、 简介	5

二、技术规格	5

三、 结构	7

四、操作	8

五、 电池管理	10

六、 装箱单	11

- 一、 简介

YTC6220 高压无线核相仪又名全智能无线高压语音核相仪、无线高压核相器，简称核相仪或核相器，由无线接收器、探测器、伸缩绝缘杆等组成。接收器采用3.5寸真彩液晶屏，同屏显示核相结果、相位、频率、向量图指示，有“X信号正常、Y信号正常、同相、异相”等语音提示，清晰直观。空旷地面核相距离可达1000m远，能对10V～550kV的电压线路全智能核相，其中35kV及以下的裸导线可以直接接触核相，35kV以上的裸导线采用非接触式核相，非接触核相是将探测器逐渐靠近被测导线，当感应到电场信号时就可以完成核相，这样无需直接接触高压导线，更加安全！本核相仪同时具有高压验电器、高压相位表、高压相序表的功能，可以用于验电、相序测试，变压器组别判断等。

# 二、技术规格

| 功 能 | 高低压无线语音核相、频率、相位、相序、验电测试 |
| --- | --- |
| 电 源 | DC 3.7V可充锂电池，USB充电接口，连续工作约10小时 |
| 传输方式 | 315MHz、433MHz无线传输 |
| 核相距离 | 约1000m |
| 显示模式 | 3.5寸真彩液晶屏显示 |
| 量 程 | 核相电压等级：AC 10V～550kV |
|  | 相位：0.0°～360.0° |
|  | 频率：45Hz～75Hz |
| 分 辨 率 | 0.1°；0.1Hz |
| 精 度(23℃±5℃，80%RH以下) | 相位：≤±10° |
|  | 频率：≤±2Hz |
| 相别定性 | 同相:－30°～30°；异相: 90°～150°和210°～270° |
| 语音功能 | 同相、异相、X信号正常、Y信号正常等语音功能 |
| 绝缘杆尺寸 | 拉伸后长约3.8m；收缩后长约0.6m(3节) |
| 数据存储 | 9999组 |
| 核相方式 | 接触核相：35kV以下裸导线，或110kV以下有安全绝缘外皮的导线直接接触核相。(带绝缘杆操作) |
|  | 非触核相：35kV以上裸导线，或110kV以上线路采用非接触核相。(带绝缘杆操作) |
| 验电指示 | 探测器“嘟--嘟--嘟”蜂鸣声 |
| 换 档 | 自动换档 |
| 采样速率 | 2次/秒 |
| 仪表尺寸 | 探测器：长宽厚145mm×60mm×48mm |
|  | 接收器：长宽厚250mm×100mm×40mm |
| 背光控制 | 按上下箭头键调整背光亮度 |
| 感应强度控制 | 根据感应的电场强不同，探测器能自动控制放大倍数，便于排线密集场所核相 |
| 数据保持 | 测试模式下按HOLD键保持数据，再按HOLD键取消保持 |
| 退出功能 | 按ESC键退出当前功能界面，返回上级目录 |
| 数据查阅 | 按ENTER进入数据查阅模式后，按箭头键翻阅所存数据 |
| 无信号指示 | 当接收器没有收到发射信号时动态显示“----”符号 |
| 自动关机 | 开机约15分钟后，仪表自动关机，以降低电池消耗 |
| 电池电压 | 当电池电压低于3.2V时： 探测器：电源指示灯慢闪，提醒充电； 接收端：电池电压低符号显示，提醒充电 |
| 额定电流 | 探测器：35mA max；接收器：300mA max |
| 仪表质量 | 探测器：205g(含电池) |
|  | 接收器：395g(含电池) |
|  | 绝缘杆：1.45kg |
|  | 总质量：9.8kg(含仪表箱) |
| 工作温湿度 | -10℃～40℃；80%Rh以下 |
| 存放温湿度 | -10℃～60℃；70%Rh以下 |
| 干 扰 | 无特强电磁场；无433MHz 、315MHz同频干扰 |
| 绝缘强度 | 绝缘杆：AC 110kV/rms(5节绝缘杆全部拉伸后，两端之间) |
|  | 探测器：2000V/rms(外壳两端之间) |
|  | 接收器：2000V/rms(外壳两端之间) |
| 结 构 | 防滴漏Ⅱ型、IP63 |
| 适合安规 | GB13398－92、GB311.1－311.6－8、3DL408－91标准和国家新颁布电力行业标准《带电作业用1kV～35kV便携式核相器通用技术条件DL/T971-2005》要求 |
|  | 符合IEC61481－A2:2004；IEC 61243－1 ed.2:2003标准 |

- 三、 结构

- 四、操作

1．基本操作

接收器和探测器都是按POWER键开关机。探测器开机后LED指示灯亮，进入测试模式。若开机后LED慢闪，探测器电池电量不足，需要充电，充电时LED快闪。开机15分钟后LED持续慢闪，提示探测器将自动关机，此时按POWER键探测器能继续工作。接收器开机后，LCD显示，按上下箭头键可以调节LCD背光亮度。接收器开机15分钟后LCD闪烁，提示接收器将自动关机，此时按POWER键接收器能继续工作。

按HOLD键锁定并存储数据，锁定数据时HOLD符号指示，仪表可以存储9999组数据。

按箭头键键移动光标或查阅数据，左右箭头键选择步进值+1、-1、+10、-10、+100，-100，按ENTER键确认查阅所存数据。

按ESC键退出当前目录返回测量界面。

进入数据删除模式，选择“是”按ENTER键确认删除存储的所有数据，数据删除后将不能恢复，请谨慎操作。

核相距离模式设置： 长按探测器POWER键3秒进入核相距离模式设置，短按探测器POWER键可切换长距离模式和短距离模式，长距离约1000米，短距离约150米，长距离模式LED持续快闪，短距离模式LED持续慢闪，长按探测器POWER键3秒退出设置模式。

2．测试

|  | 高压，极其危险！必须由经培训并取得授权资格的人员操作，操作者须严格遵守安全规则，否则有电击的危险，造成人身伤害或伤亡事故。 |
| --- | --- |
|  | 35kV以上裸导线核相，请采用非接触方式，探测器逐渐靠近导线即可，否则有电击的危险，造成人身伤害或伤亡事故。 |

接触核相：当裸导线电压低于35kV时，或110kV以下具有安全绝缘外皮的导线，可以将探测器探针或探钩接触导线核相。极低电压时，例如低于60V，必须接触核相。核相时，探测器自动调节电场感应强度，根据电场强弱自动增强和减弱信号放大倍数，便于线路密集的场所核相。

非接触核相：当裸导线电压高于35kV时，探测器逐渐靠近导线(不用接触导线)，探测器感应到电场时发出“嘟--嘟--嘟”蜂鸣声，即可完成核相。

自校验核相：去现场核相前可先在实验室或办公室做自校验，以确认仪表能正常工作。先将自校线插头插入220V电源插座，再将自校线的两个夹子分别接触XY探测器的探针或探钩，在同一条火线上自校验核相，主机指示为同相，若无信号，可能自校线插头插反，拔出重插即可。

低压核相：若导线电压低于100V，可使用辅助测试线，圆孔端插入子机充电孔，鄂鱼夹端接地；导线电压高于220V禁止使用辅助测试线。

|  | 测试时，严禁同时钩住2条裸导线，会引起2条裸导线短路，极其危险。 |
| --- | --- |

| 三相四线(三相负载平衡时的相位) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 相位关系 | 相位值 | 相位关系 | 相位值 |
| Ua-Ub | 120° | Ia-Ib | 120° |
| Ub-Uc | 120° | Ib-Ic | 120° |
| Uc-Ua | 120° | Ic-Ia | 120° |
| Ua-Uc | 240° | Ia-Ic | 240° |

| 三相三线(三相负载平衡时的相位) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 相位关系 | 相位值 | 相位关系 | 相位值 |
| Uab-Ucb | 300° | Ia-Ic | 240° |
| Uab-Ia | 30° | Ucb-Ic | 330° |

三相四线向量图与三相三线向量图

- 五、 电池管理

● 及时给电池充电，长时间不使用仪表每3个月给电池充电一次。

● 警告！电池盖板没有盖好的情况下禁止进行测试，否则有危险。

● 更换电池时，请注意电池极性，否则可能损坏仪表。

1．当电池电压低于3.2V时，请及时充电，充电时间约4小时。

2．若更换电池，先确认仪表处于关机状态，松开接收器电池盖板的螺丝，打开电池盖板，换上新电池，或松开探测器底座的4枚螺丝，打开底座更换电池。注意电池规格极性，盖好电池盖板，拧紧螺丝。

3．按POWER键看能否正常开机，若不能开机，请按第2步重新操作。

4．若用户无法更换电池，请与厂家联系。

- 六、 装箱单

| 探测器 | 2个(X、Y各1个) |
| --- | --- |
| 接收器 | 1台 |
| 天线 | 3根 |
| 伸缩绝缘杆 | 2根 |
| 铝箱 | 1个 |
| 探钩、探针 | 4只（各2只） |
| USB充电器、充电线 | 1套 |
| 锂电池 | 3个(仪表内) |
| 自校线 | 1根 |
| 辅助测试线 | 2根 |
| 用户手册、保修卡、合格证 | 1套 |