YTC9000便携式红外局部放电检测仪

用户操作手册

尊敬的顾客

感谢您购买本公司YTC9000便携式红外局部放电检测仪。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

- 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。三年（包括三年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。

- 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝。只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作。如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。

－安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

目      录

一、简介	6

二、产品特点	6

三、产品功能说明	6

四、产品技术参数	7

五、质量保证	9

# 一、简介

YTC9000便携式红外局部放电检测仪用于中低压(3~66kV)开关柜、环网柜等设备的绝缘状态及热状态的检测。仪器具备地电波、超声波及红外测温3种检测功能,采用暂态地电压传感器超声传感器检测开关柜的内部局部放电信息，采用红外成像探头检测设备温度信息。结合先进的云计算和智能建模技术，实现局部放电信号的测量、记录、传输、存储、分析和交换，为局部放电的现场测量提供了强大的技术支撑。测量人员利用YTC9000采集设备温度及 局部放电信息，通过云计算可实时对检测设备绝缘状态进行智能诊断。

我司研发的YTC9000便携式红外局部放电检测仪主要用于中低压(3~66kV)开关柜、环网柜等设备的绝缘状态及热状态的检测，具备地电波、超声波及红外成像3种检测手段智能评价局部放电状态， 显示红绿灯报警、支持单机、联网 两种工作模式，使用简单方便功能强大。

# 产品特点

1、具备地电波、超声波及红外成像3种检测手段；

2、智能评价局部放电状态，显示红绿灯报警；

3、支持单机、联网两种工作模式；

4、支持无线通信；

5、高彩色液晶显示屏；

6、测试完成后自动形成检测报告；

7、大容量存储空间( 16G )；

8、良好的用户操作界面，操作简便，入门轻松；

# 三、产品功能说明

基本功能（检测仪）

地电波检测：带电连续测量设备局部放电地电波;带电连续测量设名局部放电地电波；

超声波检测：带电连续测量设备局部放电地电波;带电连续测量设名局部放电超声波；

红外成像：带电连续测量设备温度；

数值显示：实时显示测量信号；

测量记录：实时记录并保存测量信号；

智能诊断：智能评价局部放电状态，并显示红绿灯警报；

设备管理：支持企业设备管理系统接口，方便测量数据管理；

工作模式：可工作在单机模式或联网模式，支持无线通信通；

自动联网：过设置有效用户信息，自动登录云计算平台；

高级功能（云计算）

海量存储：通过检测终端自动存储或于动上传检测致据；

数据查询：提供多种数据查询方式，方便用户管理；

数据分析：提供横向和认向多种分析方式，并自动生成检测报表；

数据交换：允许不司有效用户之间进行数据交换；

数据共享：允许不同有效用户之间共享故据源和知识库；

知识管理：可建立局部放电特征知识库，便于知识的积累和传承；

智能诊断：基于知识库平价局部放电状态井选择检修策略；

数据安全：提供存储卡与云计算的数据同步和加密备份，保障安全；

设备台账：建立统一的设备参敬，跟踪设备状态；

专家在线：提供专家网络在线指导诊断设备状态；

# 四、产品技术参数

| 项目 |  | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 超声波参数 | 电容测量范围 | -20dBμV-65dBμV |
|  | 分辨率 | 1dB |
|  | 精度 | ±1dB |
|  | 传感器灵敏度 | -65dB |
|  | 传感器中心频率 | 40KHz |
|  | 传感器直径 | 16mm |
|  | 测试源 | 25dB-35 dB |
| 红外参数 | 聚焦 | 手动，0.2m到无限 |
|  | 帧频 | 25Hz |
|  | 分辨率 | 384 x288px(大于11000px)6.8mm透镜 |
|  | 光学 | 40KHz |
|  | 精确度 | +/-2℃ |
|  | 敏感性 | NETD<0.07℃ |
|  | 温度范围校准 | 0-200℃ |
| 地电波参数 | 传感器 | 电容式TVE传感器 |
|  | 测量范围 | 0~ 60 dBmV |
|  | 分辨率 | 1dB |
|  | 精度 | +1dB |
|  | 检测脉冲极性 | 正负 |
|  | 最大灵敏度 | 1mV |
|  | 输入阻抗 | 500欧姆 |
|  | 测量信号带宽(3dB) | 3 ~ 100M(3~ 60MHz) |
|  | 每周期最大脉冲 | 655 |
|  | 最小脉冲频率 | 10Hz |
| 硬件配置 | 处理器 | 高性能智能处理器 |
|  | 显示屏 | 5.0英寸、1600万色高彩色液晶屏操作按键 按钮+触屏 |
|  | 设备接口 | DC低压电流充电接口(支持USB直充) USB 2.0 无线连接 外接探头传感器接口 |
|  | 机身内存 | 容量16GB ROM |
|  | 外接探头 | 超声波探头延长线200mm |
|  | 机身材料 | ABS+PC塑胶 |
|  | 重量 | 0.6kg |
|  | 尺寸 | 229mm*159mm*47mm |
| 电池电源 | 内部电池 | 3.7V/3000mAh锂-离子，电池可拆卸更换 |
|  | 正常工作时间 | 约8小时 |
|  | 电池保护 | 自动关机时间(默认10分钟) |
|  | 充电器额定电压 | 220V+10% |
|  | 充电电压/电流 | 5V /2A |
|  | 完全充电时间 | 约4小时 |
| 运行环境 | 工作温度 | -25-50℃ |
|  | 湿度 | 0-90%相对湿度 无凝霜 |
|  | IP等级 | 54 |

# 五、质量保证

### 1.我公司提供的仪器设备均能满足需方的要求，并无偿提供售前技术服务。

2.我公司产品在生产过程中得到有效的检验和控制，严格按ISO9001质量体系生产服务出厂。

3.我公司产品质量均满足我公司的企业标准和相关国家标准。